ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І. І. МЕЧНИКОВА

Біологічний факультет

Кафедра фізіології людини та тварин

Дипломна робота

на здобуття ступеня вищої освіти магістр

на тему: «Порівняльне дослідження доцільності застосування автоматичних гематологічних аналізаторів та ручного підрахунку крові»

|Comparative study of the expediency

of using automated hematology analyzers and routine blood counts|

Виконала: студентка  заочної форми навчання

Спеціальність 091 Біологія

Грабко Ірина Юріївна

Науковий керівник:

кандидат  біологічних наук, доцент

Гладкій Тетяна Володимирівна

Рецензент:

кандидат біологічних наук, доцент

Гудзенко Тетяна Василівна

Рекомендовано до захисту:	Захищено на засіданні ЕК № 1

Протокол засідання кафедри	Протокол №_____від «___» _______р.

№_____від «___» _______р.	Оцінка _____/ ________/__________

(за національною шкалою, шкалою ЕСТS,бал)

Завідувач  кафедри	Голова ЕК

_______           Макаренко О.А.	_______              Чеботар С.В.

(підпис)                        			                              (підпис)

Одеса – 2018

АНОТАЦІЯ

При дослідженні крові у 81 пацієнта із захворюваннями системи крові були визначені достовірні розбіжності середніх значень кількісних показників крові (HGB, RBC, WBC, PLT), отриманих за допомогою автоматичних гематологічних аналізаторів та рутинними методами. При порівнянні показників крові (MCV, MCH, MCHC, MPV, RDW, GRA%, GRA#, LYM%, LYM#, MID% та MID# (або MON% та MON#)), визначена достовірна різниця між показниками всіх аналізаторів. Обмежені можливості автоматичних гематологічних аналізаторів класу 3-диф обумовлюють верифікацію та доповнення результатів дослідження підрахунком лейкограми та оцінкою морфології формених елементів крові рутинним дослідженням під мікроскопом.

Роботу викладено на 82 сторінках, вона містить 13 таблиць та 23 рисунки. Наведено посилання на 69 джерел літератури (52 кирилицею та 17 латиницею).

Ключові слова: загальний аналіз крові, автоматичний гематологічний аналізатор, рутинні методи.

At research of the blood of 81 patient with blood system diseases, significant differences were found between the mean values ​​of blood parameters (HGB, RBC, WBC, PLT) obtained by automated hematology analyzers and routine methods.

When comparing blood parameters (MCV, MCH, MCHC, MPV, RDW, GRA%, GRA #, LYM%, LYM #, MID%, and MID #) (or MON% and MON #), the reliable difference between the values ​​of all analyzers is determined. The limited possibilities of 3-diff automated hematology analyzers determine the verification and addition of the results of the study by counting the leukogram and evaluating the morphology of the formed blood elements by routine microscopic examination.

The work is presented on 82 pages, it contains 13 tables and 23 drawings. Reference is made to 69 sources of literature (52 Cyrillic alphabets and 17 Latin letters).

Key words: blood counts, automated hematology analyzer, routine methods.

ЗМІСТ

Прийняті абревіатури та скорочення………………………………………………3

ВСТУП.........................................................................................................................5

- ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ.....................................................................................7

  - Загальний аналіз крові: показники крові, індекси, лейкоцитарна формула.......................................................................................................................7

  - Рутинні методи дослідження крові………………………………………..17

  - Сучасні гематологічні аналізатори………………………………………...21

- МІСЦЕ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ………..……………...26

  - Дослідження крові на автоматичних гематологічних аналізаторах………..27

  - Визначення концентрації гемоглобіну геміглобінціанідним методом…….28

  - Визначення кількості еритроцитів методом підрахунку в лічильній камері Горяєва……………………...……………………………………………………..29

  - Визначення кількості лейкоцитів методом підрахунку в лічильній камері Горяєва……………………………………………………..…………………….….30

  - Визначення кількісті тромбоцитів у мазках крові за методом Фоніо……...30

  - Підрахунок лейкоцитарної формули у тонкому мазку………..………….....31

  - Статистична обробка результатів досліджень.……………………………...32

- РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ………....................33

  - Порівняльний аналіз рутинного та автоматизованого методів у визначенні окремих показників при різних гематологічних патологіях……........................33

  - Порівняння результатів автоматичних гематологічних аналізаторів у визначенні параметрів крові……………………………………………………….51

  - Порівняльний аналіз автоматизованого та рутинних методів у підрахунку лейкограми…………………………………………………....................................58

УЗАГАЛЬНЕННЯ…………………………………………………………………63

ВИСНОВКИ………………………………………………..…………...................65

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………….......66

ДОДАТКИ………………………………………………………………………….73

Прийняті скорочення та абревіатури

ЗАК – загальний аналіз крові

КДЛ – клініко-діагностична лабораторія

пг – пікограм

фл –  фемтолітр

GRA – гранулоцити (granulocytes)

GRA% – відсотковий вміст гранулоцитів

GRA# – абсолютне число гранулоцитів

HCT (Ht) – гематокрит (hematocrit)

HGB (Hb) – гемоглобін (hemoglobin)

LYM – лімфоцити (lymphocyte)

LYM% – відсотковий вміст лімфоцитів

LYM# – абсолютне число лімфоцитів

MCH – середній вміст гемоглобіну в еритроциті (mean corpuscular hemoglobin)

MCHC – середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (mean corpuscular hemoglobin concentration)

MCV – середній об’єм еритроцита (mean corpuscular volume)

MID – середні лейкоцити (mid-sized cells)

MID% – відсотковий вміст середніх лейкоцитів

MID# – абсолютне число середніх лейкоцитів

MON – моноцити (monocytes)

MON% – відсотковий вміст моноцитів

MON# – абсолютне число моноцитів

MPV – середній об’єм тромбоцитів (mean platelet volume)

PCT – тромбоцитарна маса або тромбокрит (platelet crit)

PDW – розподіл тромбоцитів за розмірами (platelet distribution width)

PLT – тромбоцити (platelets)

RBC – еритроцити (red blood cells)

RDW – показник розподілу еритроцитів по об’єму (red cell distribution width)

WBC – лейкоцити (white blood cell)

Вступ

За останні роки лабораторна гематологія зазнала значних трансформацій в автоматизації досліджень крові. В залежності від різноманітних технологій, нові прилади здатні генерувати широкий спектр інноваційних параметрів [Rastogi, 2017; Winkelman, 2017]. Проте, технологічна гетерогенність різноманітних гематологічних аналізаторів ускладнює потенційну клінічну корисність результатів гематологічних досліджень. Наукове співтовариство інвестувало багато ресурсів для узгодження номенклатури та стандартизації оптичного аналізу, таких як пропонована класифікація гострого лейкозу, яка була опублікована франко-американсько-британською робочою групою [Buoro, 2018]. Існують випадки, коли фахівцям лабораторій доводиться вдаватися до ручних методів дослідження, зокрема, для морфологічної оцінки гематологічних показників. Тому виявити переваги та недоліки автоматизованого аналізу крові та рутинних методів при певних гематологічних патологіях є актуальним на даному етапі.

Використання сучасних технологій для виконання дослідження крові надало змогу отримувати більше клінічної інформації про стан кровотворної системи. Будь-які аналізатори потребують чіткого виконання інструкцій до використання, тому навіть незначна помилка працівника може призвести до некоректних результатів дослідження. У доступних літературних джерелах, а саме в статтях Vis [2016] та Buoro [2018] міститься інформація щодо розповсюдження та еволюції технологій автоматизованого аналізу, проте не вистачає порівняння рутинних уніфікованих методів з автоматичними гематологічними аналізаторами. У зв’язку з цим проведення такого порівняльного дослідження є значимим.

Метою дослідження було визначити доцільність застосування автоматичних аналізаторів або рутинних методів підрахунку показників крові у осіб із захворюваннями системи крові.

Для досягнення мети необхідно було вирішити наступні задачі:

- провести дослідження показників крові у пацієнтів гематологічного відділення з використанням рутинних методів та автоматичних аналізаторів  ABX Micros 60, ABX Micros ES60 та Swelab Alfa Basic;

- порівняти результати досліджень кількісних і морфологічних показників крові, які отримані на різних гематологічних аналізаторах у гематологічних хворих;

- порівняти результати досліджень показників крові, які отримані за допомогою рутинних методів, з результатами гематологічних аналізаторів у пацієнтів з різними гематологічними патологіями.

Об’єкт дослідження – методи підрахунку показників крові.

Предмет дослідження – визначення коректності застосування автоматизованого аналізу або рутинного підрахунку показників крові у осіб із захворюваннями системи крові.

ВИСНОВКИ

- При дослідженні крові у пацієнтів з гострим лейкозом, хронічним мієлолейкозом, мієлодиспластичним синдромом, волосатоклітинним лейкозом, хворобою Віллебранда, апластичною анемією та поліцитемією, були визначені достовірні розбіжності середніх значень концентрації гемоглобіну, кількості еритроцитів, лейкоцитів та тромбоцитів між результатами, які отримані за допомогою аналізаторів крові та рутинними методами.

- При порівнянні показників крові (HGB, RBC, WBC, PLT, MCV, MCH, MCHC, MPV, RDW, GRA%, GRA#, LYM%, LYM#, MID% та MID# (або MON% та MON#)), які отримані за допомогою різних автоматичних гематологічних аналізаторів клініко-діагностичної лабораторії Одеської обласної клінічної лікарні, визначена достовірна різниця між результатами цих аналізаторів, що може пояснюватися гетерогенністю автоматичних аналізаторів та  специфікою захворювань крові, що є важкими  у діагностиці та потребують додаткових досліджень для постановки діагнозу або моніторингу стану пацієнта.

- У зв’язку з обмеженими можливостями автоматичних гематологічних аналізаторів класу 3-диф, що знаходяться в клініко-діагностичної лабораторії Одеської обласної клінічної лікарні, підрахунок лейкограми та оцінка морфології формених елементів крові пацієнтів із захворюваннями системи крові мають бути верифіковані та доповнені рутинним дослідженням під мікроскопом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Абдулганиева Д. И., Бомбина Л. К., Назарова М. Д., Халфина Т. Н. К 140-летию профессора Н. К. Горяева // Гематология и трансфузиология. – 2016. – Т. 61, №3. – С. 164 – 166.

- Автоматический гематологический анализатор серии XS-1000i/XS-800i. Руководство по эксплуатации / Sysmex Corporation. – Japan, 2010. – 234 c.

- Антонов В. С. Автоматизация гематологического анализа. Интерпретация показателей гемограммы. Часть 1 // Лабораторная служба. – 2013. – № 3. – С. 10 – 24.

- Балаховский И. С. Достоверность подсчета лейкоцитарной формулы // Лабораторная диагностика. –2007. – № 2. – 14 с.

- Бейн Дж., Гупт Р. Справочник гематолога A-Z / Под. Ред. О. А. Рукавицына // М. : БИНОМ, 2004. – 280 с.

- Бова А. А., Валуевич В. В., Рудой А. С. Железодефицитная анемия: диагностика, лечение, профилактика // Военная медицина. – 2017. – № 3. – С. 4 – 14.

- Волкова С. А., Боровков Н. Н. Основы клинической гематологии. Учебное пособие. – Н. Новгород: Изд. Ниж. ГМА, 2013. – 400 с.

- Гемограмма // Большая медицинская энциклопедия, Т. 5. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1977. – 160 с.

- Горланов И. А. и др. Гистиоцитоз из клеток лангерганса (гистиоцитоз X) : клиническое наблюдение // Вестник дерматологии и венерологии. – 2013. – №. 1. – С. 51 – 55.

- Горячковский А. М. Клиническая биохимия. – Одесса : Астропринт, 1998. – 608 с.

- Данилова Л. Анализы крови, мочи и других биологических жидкостей человека в различные возрастные периоды. – Санкт-Петербург : СпецЛит, 2016. – 112 с.

- Долгов В. В., Свирин П. В. Лабораторная диагностика нарушений гемостаза. – 2005. – Тверь : Триада, 2005. – 227 с.

- Долгушина Н. А., Дворянский С. А., Циркин В. И. Методы изучения агрегационной способности эритроцитов // Вятский медицинский вестник. – 2008. – № 3 – 4. – С. 59 – 67.

- Доценко Э. А., Шолкова М. В., Захарова А. Г. Основы лабораторной диагностики. – Минск : БГМУ, 2017. – 60 с.

- Егорова Е. Н., Пустовалова Р. А., Горшкова М. А. Клинико-диагностическое значение эритроцитарных индексов, определяемых автоматическими гематологическими анализаторами // Верхневолжский медицинский журнал. – 2014. – Т. 12, № 3. – С. 34 – 41.

- Зинина Е. Е., Нечаевских В. И. Клинический случай с редким наследственным заболеванием // Здравоохранение Югры: опыт и инновации. – 2018. – № 2. С. 33 – 35.

- Змачинская И. М., Копать Т. Т. Клинические синдромы при заболеваниях крови. – Минск : БГМУ, 2017. – 18 с.

- Ингерлейб М. Б. Медицинские анализы. Самый полный современный справочник. – М. : АСТ, 2018. – 418 с.

- Кишкун А. А. Современные технологии повышения качества и эффективности клинической лабораторной диагностики. – М. : РАМЛД, 2005. – 528 с.

- Кишкун А. А. Руководство по лабораторным методам диагностики. – М. : АСМОК , ГЭОТАР-Медиа, 2007. – С. 142 – 144.

- Кишкун А. А. Клиническая лабораторная диагностика : учебное пособие. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – С. 135 – 138.

- Клиническая лабораторная диагностика : национальное руководство / Под. ред. В. В. Долгова, В. В. Меньшикова // М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. – Т. 1. – 928 с.

- Козинец Г. И., Высоцкий В. В. Кровь. – М. : Практическая медицина, 2014. – 208 с.

- Колесник Ю. М., Ганчева О. В., Абрамов А. В. и др. Патология системы крови. Лейкоцитозы. Лейкопении. Лейкозы. Лейкемоидные реакции. – Запорожье : ЗГМУ, 2017. – 81 с.

- Козлов А. А., Простакова Т. М., Берковский А. Л. Пособие для врачей-лаборантов по методу определения гемоглобина. – М. : Принт, 2013. – 24 с.

- Куриляк О. А. Клиническая интерпретация некоторых показателей гематологических анализаторов // Новости А/О Юнимед. – 2009. – 6 с.

- Лазюк И. И., Борисевич Г. А., Сергеева А. А., Ратнер Т. П. К вопросу диагностики гистиоцитоза из клеток Лангергарса // Новости лучевой диагностики. – 1998. – Т. 4. – С. 13 – 15.

- Леонова Е. В., Чантурия А. В., Висмонт Ф. И. Патологическая физиология системы крови : учебно-методическое пособие. – Минск : БГМУ, 2005. – 154 с.

- Луговская С. А., Морозова В. Т., Почтарь М. Е., Долгов В. В. Лабораторная гематология. – Тверь : Триада, 2006. – 224 с.

- Луговская С. А., Почтарь М. Е., Долгов В. В. Гематологические анализаторы. Интерпретация анализа крови. – Тверь : Триада, 2007. – 148 с.

- Луговская С. А., Почтарь М. Е. Гематологический атлас. – Москва , Тверь : Триада, 2011. – 368 с.

- Мининкова А. И. Аналитические возможности гематологических анализаторов в оценке тромбоцитов (обзор литературы) // Клиническая лабораторная диагностика. – 2012. – № 3. – С. 27 – 34.

- Монцевичюте-Эрингене Е. В. Упрощенные математико-статистические методы в медицинской исследовательской работе // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 1964. – Т. 8. – №4. – С. 71 – 78.

- Назаренко Г. И., Кишкун А. А. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 543 с.

- Нотченко А. В., Градов О. В. Элементарные морфометрические лаборатории на чипе на основе гемоцитометрических камер с радиочастотной идентификацией культур и трансляцией спектрозонально-гистохимического мониторинга // Журнал радиоэлектроники. – 2012. – № 2. – 27 с.

- Новик А. А., Богданов А. Н. Анемии (от А до Я). Руководство для врачей. – Санкт-Петербург : Нева, 2004. – 320 с.

- Новикова И. А., Ходулева С. А. Клиническая и лабораторная гематология : учебное пособие. – Минск : Выш. Шк., 2013. – 446 с.

- Павлова В. Ю. Возможности исследования показателей общего анализа крови на современных гематологических анализаторах // Фундаментальная и клиническая медицина. – 2016. – Т. 1, № 1. – С. 98 – 108.

- Погорелов В. М., Иванова Л. А., Козинец Г. И. Эффективность и информативность гематологических анализаторов // Гематология и трансфузиология. – 2012. – Т. 75, № 3. – С. 30 – 37.

- Пупкова В. И. Определение гемоглобина в крови (информационно-методическое пособие). – Кольцово, 2001. – 18 с.

- Руководство по клинической лабораторной диагностике : учебное пособие для факультетов и институтов усовершенствования врачей / Под ред. М. А. Базарновой, В. Т. Морозовой. Ч. 3: Клиническая биохимия // Киев : Вища шк, 1986. – 278 с.

- Руководство по клинической лабораторной диагностике / Под ред. М. А. Базарновой, А. И. Воробьева Ч. 1-2: Общеклинические, цитологические и гематологические методы исследования // Киев : Выща шк., 1991. – 614 с.

- Соболева Т. Н., Владимирская Е. Б. Морфологический состав крови и костного мозга у детей // Вопросы гематологии/онкологии и иммунопатологии в педиатрии. – 2004. – Т. 3, № 4. – С. 65 – 73.

- Соколова В. М. Байтман Т.П., Богова В.С., Шерстнев Д.Г. Первичная иммунная тромбоцитопения: особенности течения у беременных. Описание клинического случая // Бюллетень медицинских интернет-конференций. – Общество с ограниченной ответственностью Наука и инновации, 2017. – Т. 7, № 6. – С. 909-909.

- Соснин Д. Ю., Ненашева О. Ю., Кубарев О. Г. Автоматизированные системы анализа мазков крови и гематологические анализаторы – конкуренты или партнеры? // Лаборатория ЛПУ. – 2014. – Спецвыпуск № 4. – С. 34 – 37.

- Стемпень Т. П., Лелевич С. В. Клиническая лабораторная гематология : пособие для студентов медико-диагностического факультета. – Гродно : ГрГМУ, 2016. – 232 с.

- Фиясь А. Т. Основы клинической гематологии : учебное пособие. – Минск : Выш. шк., 2013. – 273 с.

- Хорошко Н. Д., Туркина А. Г., Соколова М. А., Колодей С. В. Оценка тромбоцитопоэза с помощью автоматических анализаторов крови // Клиническая лабораторная диагностика. – 2001. – № 6. – С. 38 – 41.

- Чепурная А.Н., Никуличева В.И., Загидуллин И.М., Лехмус Т.Ю., Рахматуллина А.Р., Демкина Л.С. Анемия хронических заболеваний у пациентов с дилатационной и ишемической кардиомиопатиями // Казанский медицинский журнал. – 2018. – Т. 99, № 4. – С. 617 – 624.

- Шитикова А. С. Тромбоцитарный гемостаз. – СПб : СПб ГМУ, 2000. – 227 с.

- Шиффман Ф. Дж. Патофизиология крови / Пер. с англ. Е. Б. Жибурта, Ю. Н. Токарева / Под. ред. Ю. В. Наточина // М. : БИНОМ, 2009. – 448 с.

- Энциклопедический словарь медицинских терминов / Под. ред. Б. В. Петровского // М. : Советская энциклопедия, 1984. – Т. 3.  – 591 с.

- Absher M. Hemocytometer counting // Tissue Culture. – 1973. – P. 395 – 397.

- ABX Micros ES60 User manual / Horiba ABX SAS. –  France. –  2007. –  200 p.

- BC-5500 Auto Hematology Analyzer. Operator’s Manual / Mindray Bio-medical Electronics Co. – Shenzhen. – 2007. – 385 p.

- Buoro S., Lippi G. Harmonization of laboratory hematology: a long and winding jorney // Clin Chem Lab Med. – 2018. – Vol. 56, № 10. – P. 1575 – 1578.

- Buttarello M., Plebani M. Automated blood cell counts state of theart // Am. J. Clin. Pathol. – 2008. – Vol. 130. – P. 104 – 116.

- Erich Sackmann. Biological Membranes Architecture and Function : Hand book of Biological Physics / ed. R. Lipowsky and E. Sackmann // Elsevier. – 1995. – Vol. 1. – Р. 58.

- Introduction. Micros 60 CS/CT. User Manual / ABX Diagnostics. –  France. –  2002. – P. 124

- Kadikoylu G., Yavasoglu I., Bolaman Z., Senturk T. // J. Natl. Med. Assoc. – 2006. – Vol. 98, №3. – P. 151 – 153.

- Lewis S. M., Rowan R. M. Assessment of the need for blood film examination with blood counts by aperture-impedance systems // Standard Heamatology Practice / ed Bryon Roberts, Blackwell Scientific Publications, Osney Mead. – Oxford, UK. – 1991. – P. 34 – 42.

- National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Reference and Selected Procedure for the Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) Test ; Approved Standard - Fourth Edition. – NCCLS document H2-A4. – Wayne, PA, USA, 2000.

- Pierigè F., Serafini S., Rossi L., Magnani M. Cell-based drug delivery // Advanced Drug Delivery Reviews. – 2007. – Vol. 60, № 2. – P. 286 – 95.

- Pierre R. V. Peripheral blood film review. The demise of the eye count leukocyte differential // Clin. Lab. Med. – 2002. – Vol. 22, № 1. – P. 279 – 97.

- Rastogi P., Bhatia P., Varma N. Novel automated hematology parameters in clinical pediatric practice // Indian pediatrics. – 2017. – Т. 54. – №. 5. – С. 395 – 401.

- Swelab alfa. Руководство пользователя / Boule Medical AB. –  Sweden. –  2014. –  P. – 124.

- Thompson C. B., Jakubowski J. A., Quinn P. G. et al. Platelet size as a determinant of platelet function // J. Lab. Clin. Med. – 1983. – Vol. 101, №2. – P. 205 – 213.

- Vis J. Y., Huisman A. Verification and quality control of routine hematology analyzers // International journal of laboratory hematology. – 2016. – Vol. 38. – P. 100 – 109.

- Winkelman J. W., Tanasijevic M. J., Zahniser D. J. A. Novel Automated Slide-Based Technology for Visualization, Counting, and Characterization of the Formed Elements of Blood : A Proof of Concept Study // Archives of pathology & laboratory medicine. – 2017. – Т. 141. – №. 8. – С. 1107 – 1112.