Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Хімічний факультет

Кафедра аналітичної хімії

Дипломна робота

бакалавра

на тему: «Хроматографічне визначення домішок

водню, азоту та кисню в гелії »

«Chromatography determination

of Hydrogen, Nitrogen and Oxygen impurities in Helium»

|  | Виконав: студент заочної форми навчання напряму підготовки 6.040101 Хімія Ксендзенко Михайло Павлович |
| --- | --- |
|  | Керівник: к. х. н., доц. Захарія О. М. _______ (підпис) |
|  | Рецензент: к. х. н., доц. Чеботарьов О. М. |
| Рекомендовано до захисту: протокол засідання кафедри № _11 від _8_ червня 2017 р. Завідувач кафедри ______ к. х. н., доц. Чеботарьов О. М. (підпис) | Захищено на засіданні екзаменаційної комісії №__ протокол № ____від «____»_________ 2017 р. Оцінка __________________/________/ (за національною шкалою, за шкалою ECTS,бал) Голова екзаменаційної комісії ________ д. х. н., проф. Ішков Ю.В. (підпис) |

Одеса – 2017

РЕФЕРАТ

Дипломна робота виконана на кафедрі аналітичної хімії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова і присвячена хроматографічному визначенню домішок водню, азоту та кисню в гелії. Робота є частиною та логічним продовженням наукових досліджень, що проводяться за важливішою тематикою кафедри НДР №145 «Обґрунтування вибору методів концентрування, розділення та визначення мікрокількостей речовин з близькими фізико-хімічними властивостями».

Мета роботи: обґрунтувати можливість використання методу газової хроматографії  (ГХ) з хроматографом «ЦВЕТ-500М» та гелій-іонізаційним детектором розрядного типу для визначення домішок Н2, О2 та N2 в Не високої чистоти, отриманого в умовах виробництва.

Встановлено доцільність використання хроматографічного методу при визначенні домішок водню, кисню та азоту в гелії. При використання газо-хроматографічного обладнання, хроматографічної колонки з цеолітом та гелій-іонізаційного детектору розрядного типу і подальшої статистичної оброки результатів вимірювання отриманих даних, встановлено статистично-незначну випадкову похибку вимірювання і поріг чутливості використаного типу детектору.

Можлива область застосування: пропонується застосовувати цей метод на великих виробництвах гелію високої чистоти.

Ключові слова: гелій, хроматографічний метод, домішки, інертні гази, гелії-іонізаційний детектор.

Дипломна робота складається з: 55 стор. машинописного тексту, 8 рис.,          16 табл.,  15 використаних джерел літератури, 1 додатоку.

ЗМІСТ

Стор.

| ВСТУП …………………………………………………………….….…........ |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ …………………....………………….. |  | 6 |
| 1.1. | Інертні гази та їх використання……………………………………….. | 6 |
| 1.2. | Значення чистих газів…………………………………………………. | 12 |
| 1.3. | Методи контролю за вмістом домішок………………………………. | 14 |
| 1.4. | Актуальність методики аналізу………………………………………. | 24 |
| РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА……………...………... |  | 26 |
| 2.1. | Об’єкти дослідження…………………………………………………... | 26 |
| 2.2. | Прилади та реактиви ………………………………………………….. | 26 |
| 2.3. | Методика визначення кисню, азоту та водню в гелії ……………….. | 29 |
|  | 2.3.1. Підготовка приладу до калібрування та до вимірювання…….. | 29 |
|  | 2.3.2. Калібрування хроматографічного обладнання та обчислення калібрувальних коефіцієнтів…………………………………………… | 33 |
|  | 2.3.3. Хроматографічне визначення в стандартному зразках гелію з атестованим в ДП «Укрметртестстандарт» водню (Н2), кисню (О2) та азоту(N2)………………………………………………………… | 34 |
|  | 2.3.4. Статистична обробка результатів ГХ вимірювання вмісту Н2, О2 та N2 в калібрувальних зразках Не…………………………………… | 39 |
| 2.4. | Хроматографічне визначення Н2, О2 та N2 в виробничих зразках Не | 41 |
|  | 2.4.1. Очистка виробничих зразків Не, отриманих в ДП «Інгаз»……………………………………………………………........ | 42 |
|  | 2.4.2. ГХ визначення Н2, О2 та N2 в очищених виробничих зразках гелію…………………………………………………………………….. | 45 |
|  | 2.4.3. Статистична обробка результатів ГХ визначення Н2, О2 та N2 в виробничих зразках гелію №1 та №2 отриманого ДП «Інгаз»......................................................................................................... | 47 |
| 2.5. | Результати аналізу….…………………………………………………. | 49 |
| Висновки………………………………………………….………...…….. |  | 52 |
| Література ……………………………………………………………....... |  | 53 |
| Додаток ……………………………………………………………….…… |  | 55 |

ВСТУП

Інертність - це слабко виражена або відсутня здатність вступати в реакцію з іншими хімічними елементами. Не випадково, інертні газі - це рідкісні, «благородні», одноатомні гази, що володіють високою інертністю, яка обумовлена ​​енергетично стійким зовнішнім рівнем електронної оболонки цього атома [5, 11].

Данна дипломна робота ґрунтується на вивченні інертних газів,  зокрема гелію, який широко використовується у промисловості та дає великі можливості для створення сприятливих умов проведення багатьох робіт, а також є складовою частиною при виробництві деякої продукції та  забезпечує деякі науково-дослідні робіти [5].

Завдяки тому, що гелій є інертним газом та не вступає в хімічні реакції, він ще й легше повітря у сотні разів. Тому гелій використовується не тільки в аеронавтиці, як наповнювач  літальних апаратів та кульок, він використовується в медицині, як складова частка лазерних сумішей, кріогенній техніці, металургії та зварюванні, атомній енергетиці, космічній техніці, хроматографії, харчовій промисловості та інших сферах діяльності людини [5, 11].

Мета: обґрунтувати можливість використання методу газової хроматографії  (ГХ) з хроматографом «ЦВЕТ-500М» та гелій-іонізаційним детектором розрядного типу для визначення домішок Н2, О2 та N2 в Не високої чистоти, отриманого в умовах виробництва.

Задачі:

- за допомогою стандартних зразків Не з атестованим в ДП «Укрметртестстандарт»  вмістом Н2, О2 та N2 прокалібрувати  ГХ «ЦВЕТ 500М»;

- оцінити випадкову похибку  результатів відповідних вимірювань при ГХ визначенні домішок Н2, О2 та N2 в чистому Не;

- за допомогою відповідних стандартних зразків Не виробництва ДП «Укрметртестстандарт» (м.Київ) провести ГХ визначення Н2, О2 та N2  в Не, якій отримано в ДП «Інгаз»;

- провести статистичну обробку результатів вимірювання домішок Н2, О2 та N2 за допомогою ГХ  «ЦВЕТ 500М» в виробничих зразках Не та порівняти їх з відповідними даними ДП «Укрметртестстандарт» (м.Київ);

- оцінити можливість використання методу ГХ на виробництві при визначення домішок Н2, О2 та N2 в Не  високої чистоти та вказати поріг чутливості гелій-іонізаційного детектору розрядного типу до цих компонентів.

ВИСНОВКИ

  - Розглянуто основні методи, які використовують при визначені Н2, О2 та N2 в гелії. Показано, що в умовах його виробництва метод газової  хроматографії (ГХ) з використанням гелій-іонізаційного детектору  розрядного типу та хроматографічної колонки цеолітом марки СаА, є найбільш простим і ефективним .

  - За допомогою стандартних (калібрувальних) зразків Не з атестованим вмістом Н2, О2 та N2 проведена оцінка випадкової похибки їх ГХ визначення. При цьому розрахована величина відносного стандартного (Sr) відхилення, що характеризує відтворюваність відповідних результатів вимірювань і випадкову похибку, не перевищує 0,0076 тобто 0,76% відн.

  - Проведено ГХ визначення Н2, О2 та N2  в двох виробничих зразках гелію,  а отримані данні порівнювали з результатами відповідного аналізу, які було виконано в ДП «Укрметртестстандарт». Відмічена відсутність значної розбіжності в приведених даних, що свідчить про відсутність систематичної похибки в результатах аналізу і достатньо високу надійність використання в рекомендованих умовах методу ГХ для контролю чистоти  виробництва інертних газів  в ДП «Інгаз».

  - Встановлено поріг чутливості  гелій-іонізаційного детектору розрядного типу при  ГХ аналізі гелію високої чистоти, який складає:  для Н2  - 0,030 ppm; для О2 – 0,010 ppm; для N2 – 0,012 ppm.

ЛІТУРАТУРА

1. Бражинский В.В. Детекторы для хроматографии. / В.В. Бражинский. – М.: Машиностроение, 1992. – 320 с.

2. Кристиан Г. Аналитическая химия: в 2-х томах. /Г. Кристиан. Пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 504 с.

3. Лебедев А.Т. Масс-спектрометрия в органической химии/ А.Т. Лебедев. –  М.: – БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 493 с.

4. Юинг Г. «Инструментальные методы химического анализа. / Г. Юинг.  Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. – 608 с.

5. Бондаренко В.А., Симоненко Ю.М. Криогенные технологии извлечения редких газов: научное издание. / В.А. Бондаренко, Ю.М. Симоненко.  –  Одесса: ПО «Издательский центр», 2009. – 232 с.

6. Карасек Ф., Клемент Р. Введение в хромато-масс-спектрометрию. / Ф. Карасек, Р. Клемент. пер. с англ. – М.: Мир, 1993. – 237 с.

7.  Лейбниц Э., Штруппе Х.Г. Руководство по газовой хроматографии: в 2-х ч. Ч. 1. / Под ред. Лейбниц, Х.Г. Штруппе. Пер. с нем. – М.: Мир, 1988. – 480 с.

8. Лейбниц Э., Штруппе Х.Г. Руководство по газовой хроматографии: В 2-х ч. Ч. 2. Пер. с нем./ Под ред. Э. Лейбниц, Х.Г. Штруппе. – М.: Мир, 1988. – 510 с.

9. Пентин Ю.А., Вилков А.В. Физические методы исследования в химии/ Ю.А. Пентин, А.В. Вилков. – М.: Мир, ООО«Издательство АСТ», 2003. – 683 с.

10. Гуревич А.Л., Русинов Л.А., Сигаев Н.А. Автоматический хроматографический анализ/ А.Л. Гуревич, Л.А. Русинов, Н.А. Сигаев – Л.: Химия, 1980. – 192 с.

11. Фастовский В.Г., Ровинский Е.А., Петровский Ю.В. Инертные газы. / В.Г. Фастовский, Е.А. Ровинский, Ю.В. Петровский – Л.: Машиностроение. Ленингр. отд, 1983. – 432 с.

12. Столяров Б.В., Савинов И.М., Витенберг А.Г. и др.Практическая газовая и жидкостная хроматография:  Учебное пособие / [Б.В. Столяров, И.М. Савинов, А.Г. Витенберг и др.]  – СПб.:  Изд-во С.-Петербург. Ун-та, 1998. – 612 с.

13. Raymond P.W. Scott. “Chromatographic detectors: Design, Function, and Operation”: Chromatographic science series; v. 73. / Scott Raymond P.W. Georgetown University Washington. New York – Basel. MARCEL DEKKER, INC, 1996. – P. 514.

14. Cazes Jack. “Encyclopedia of chromatography” / Jack Cazes. // Florida Atlantic University Boca Raton. New York - Basel. USA by MARCEL DEKKER, INC, 2001. –P. 927.

15. ТУ У 14299304-002-2000 «Гелій  газоподібний  стиснутий».

ДОДАТОК

Додаток А

Таблиця А.1

Фізико-хімічні показники гелію.

| Найменування показнику | Марки гелію газоподібного та норми домішок |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гелій газоподіб-ний високої чистоти (He 6.0) | Гелій газоподіб-ний особливої чистоти (He 5.0) | А (He 4.5) | Б (He 4.0) | Гелій газоподіб-ний технічний | Ш |
| 1. Об’ємна доля гелію**, %, не менше | 99,9999 | 99,999 | 99,995 | 99,99 | 99,8 | 95,0 |
| 2. Об’ємна доля водню, %, не білше | 0,00001 | 0,00002 | 0,0001 | 0,0005 | 0,01 | не норм. |
| 3. Об’ємна доля азоту, %, не більше | 0,00003 | 0,0003 | 0,0005 | 0,005 | 0,1 | 1 |
| 4. Об’ємна доля кисню+аргону, %, не більше | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,002 | 0.05 | 0,3 |
| 5. Об’ємна доля СО2+СО, %, не більше | 0,00001 | 0,00001 | 0,0002 | 0,001 | не норм. | 0,1 |
| 6. Об’ємна доля вуглеводнів, %, не більше | 0,00001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0005 | -"- | 0,1 |
| 7. Об’ємна доля неону, %, не більше | 0,00002 | 0,0005 | 0,004 | 0,009 | -"- | 5,0 |
| 8. Об’ємна доля водяних парів, %, не більше | 0,00005 | 0,0002 | 0,0005 | 0,002 | 0,04 | 0,5 |
| 9. Густина при температурі 293,15 К (+ 20оС ) та тиску 101325Па (760 мм рт. ст. ), кг/м3, не більше | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,1663 | 0,170 | 0,200 |
| ** Об’ємна доля гелію приведена у перерахунку на суху речовину. |  |  |  |  |  |  |